|  |  | 技术规格书模板 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红外测油仪 |  | 日期 |  |
|  |  |  |  | 第1页共11页 | 0版 |
| 目录 1 适用范围 2 2 执行标准 2 3 总则 2 4供货要求 2 |  |  |  |  |  |
| 编制 | 审核 |  | 核准 |  |  |
| 北京博海星源科技有限公司 | 北京博海星源科技有限公司 |  | 北京博海星源科技有限公司 |  |  |

|  | 技术规格书模板 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第2页共11页 |  |
| 1 适用范围 本技术规格书模板规定了红外测油仪的设计、制造、检验及验收、运输保护及安装试运等的最低要求。 供货商应根据本技术规格书模板的有关规定执行并向买方供货，并在此基础上提出更好的建议。 2 执行标准 红外测油仪满足以下标准，所用标准应为最新版本，应包括但不限于：HJ637-2018水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法； 3 总则 购置一套红外测油仪及全部配件，要求为国产产品，具体部件、数量、规格详见本章4供货要求。投标方只可整体投标，不可拆分投标。 4 供货要求 1）供货商应对购置仪器及附件的制造、供货、检验和试验负有全部责任，保证所提供的红外测油仪及附件在制造、检验、试验中使用的相关标准和规范符合本规格书的要求，但不限于本技术规格书模板要求。 2）即使供货商符合本规格书所有条款，也并不等于解除供货商对所提供的设备和附件应当承担的全部责任，所提供的设备和附件应当具有正确的设计，并满足特定的使用条件。 3) 供货商要求: 供货商要求 项目; 要求. 服务能力; - 具有3年以上现场服务经验的高级工程师； - 在国内具有24小时的快速反应能力，能在72小时内到达现场并及时处理。. 技术要求; 满足4.2.2要求，使用寿命≥10年。. 剩余产能; 产能能够满足交货要求。. 认证资质; 产品满足用户使用的国家或行业标准的各项要求，取得质量管理体系认证ISO9001。. |
|  | 技术规格书模板 |  |
|  |  | 第3页共11页 |
| 项目; 要求. 赔付能力; 要求有能力偿付因产品质量问题造成的所有损失。. 4.1红外测油仪相关设备技术性能总指标 本规格书适用于中石化中石油实验中心红外测油仪的设计、制造、检验、供货及运输保护等的最低要求。 在买方提供使用条件并遵守保管及使用规程的情况下，从卖方安装调试完成后，连续运转12个月内，设备因制造质量问题而发生损坏或不能正常工作时，卖方应免费为买方更换或修理设备零部件，卖方应承担由此带来的一切经济损失。 4.1.1技术指标及数量 1）材料试验和检验 ①供货方应提供实验设备的质量证明书，内容主要有： 制造厂名称； 表面质量； 尺寸、外形、重量； 相关证书及第三方检验记录。 ②性能保证 除非卖方以文字的方式另行通知，卖方对所提供的产品应承担如下保证： 在规定的工作条件下能正常可靠地运行； 通过试验证实。 2）铭牌 红外测油仪及附件均应在明显的位置设置铭牌。铭牌应至少有以下内容： |
|  | 技术规格书模板 |  |
|  |  | 第4页共11页 |
| 制造单位名称； 设备名称； 设备编号； 额定工作电压； 出厂日期。 - 担保和保证 ①买方（业主）有权指派专业技术人员或由指定的第三方代表作为监督，负责对产品制造质量监督检查和验收等有关事项。 ②制造单位除应向业主提供例行的检验和试验结果外，还应按本规格书的规定项目提供给买主（业主）代表或监督签字认可的检验报告。 ③买方（业主）对制造及检验规程的认可和买方代表的监督并不解除设计、制造单位对产品应当承担的质量责任。 ④除非买方以文字的方式另行同意，卖方对他所提供的设备应承担如下保证：在规定的工作条件下能正常可靠地运行，并达到额定的设计参数，通过试验证实卖方对各项性能方面的保证。 - 外观和运输 - 保护涂层 外观要平整，触摸无凹凸手感。 ②运输要求 供货商必须遵守下列要求，除非有买方的书面指示，无任何例外：不允许将货物分成几次，几部分发运；供货商应将订单中规定的由供货商提供的货物安装、调试和试运工具、配件和消耗品与货物同发运；设备需以安全、经济的原则，按合同规定的范围、时间，将货物运到指定地点。 ③装卸要求 卖方应从有关管理机关获得并遵守航空货运公路等运输的尺寸限制，以保 |  |  |
|  | 技术规格书模板 |  |
|  |  | 第5页共11页 |
| 证货物能顺利抵达目的地。 ④包装物应符合中国卫生检验检疫标准。 5）资料和数据要求 卖方应该根据买方的采办文件规定提供所需一切资料，这些资料应包括以下内容：设备有关资料（设备及部件的使用手册、软件安装介质、外形尺寸、连接尺寸、设备自重等），设备性能资料。 4.1.2操作与维护 设备应操作简单、维护方便、配套的工具和设备安装携带方便。并附有相关技术资料说明。 4.1.3技术资料 ①卖方设备交付验收时，应将使用手册、软件介质、质量证明等技术资料交给买方（含电子文档）。 ②产品现场验收时，应提供下列技术文件：产品出厂质量检验证明书。证明书至少应包括下列类容： a:产品质量证明书或复验报告； b:产品几何尺寸检查记录。 ③目的地验收：设备外观检查、商检证书。目的地组装后的调试试验报告。 4.1.4供货周期 要求厂家在合同签订之日后15天内完成供货。 4.1.5售后服务 供货方在中国大陆设有备件供应及售后服务机构。 4.1.6供货厂家和供货渠道 供货方具备设备配套能力，供货方提供相应专用工具和必备配件。 4.1.7文件图纸和数据要求 卖方应根据买方的采办文件规定提供所要的一切资料，这些资料应包括以下内容： |  |  |
|  | 技术规格书模板 |  |
|  |  | 第6页共11页 |
| 1）设备有关资料； 2）设备性能资料。 4.1.8其他 供货方投标前必须和需方就所投标设备进行技术交流和澄清，在技术上取得需方的认可，投标的设备在中国国内有完备的技术支持和保障能力，并满足海外市场服务准入的设备资质要求。 4.2 供货范围及具体性能指标。 4.2.1供货范围 （1）红外测油仪：（一套）。应至少包含附表1所列内容。 （2）其它配装：相关配套装置、以及相关设备调试运行必须的配件等。 （3）资料部分： 资料清单包括但不仅限于：红外测油仪的使用说明书，包括操作、维修等内容。 附表1 红外测油仪主机及随机附件 序号; 名称; 技术指标; 数量; 单位. 1; 红外测油仪; 仪器检出限 3SD≤0.08mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差)；重复性 RSD≤1%(30-100mg/L油样测定11次)；准确度误差 <2%; 1; 台. 2; 石英比色皿; 4cm; 1; 套. 3; 软件; 数据工作站软件; 1; 套. 4; 国标油; 1000mg/L; 1; 盒. 5; 计算机; 仪器控制，数据处理；主流品牌：操作系统：win10；; 1; 台. 6; 打印机; 主流品牌; 1; 台. |
|  | 技术规格书模板 |  |
|  |  | 第7页共11页 |
| 4.2.2设备具体技术要求 （一）总体要求 （1）规范和标准 红外测油仪应满足以下标准，所用标准应为最新版本，应包括但不限于：HJ637-2018水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法； （2）优先顺序 若本规格书与有关的其它规格书、图纸以及上述规范和标准出现相互矛盾时，应遵照下列优先次序执行。 ·本规格书及其附属文件和规范、标准 ·其它供参考的规格书 对于不能妥善解决的矛盾,卖方有责任以书面形式通知买方。 卖方若有与以上文件不一致的地方，应在其投标书中予以说明，若没有说明，则被认为完全符合上述文件所有要求。 即使卖方符合本规格书的所有条款，也并不等于解除卖方对所有提供的设备和附件应当承担的全部责任，所提供的设备和附件应当具有正确的设计，并且满足特定的设计和使用条件或当地有关的健康和安全法规。 （二）红外测油仪技术要求 （1）设备概述 红外测油仪是根据HJ637-2018标准，用四氯乙烯萃取水中的油类物质，测定总萃取物，然后将萃取液用硅酸镁吸附，经脱除动植物油等极性物质后，测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1（CH2基团中C-H键的伸缩振动）、2960cm-1（CH3基团中C-H键的伸缩振动）和3030cm-1（芳香环中C-H键的伸缩振动）谱带处的吸光度A2930、A2960和A3030进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算 红外测油仪配置由红外测油仪、国标电源线、数据工作站软件、安装包、计算机等组成。该仪器主要应用在生活污水、工业废水中含油量的测量。 |  |  |
|  | 技术规格书模板 |  |
|  |  | 第8页共11页 |
| （2）运行环境 电源：220V±10V，50Hz。 （3）质量控制参数及报告规格 红外测油仪仪器检出限3SD≤0.08mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差) 应满足下表 红外测油仪重复性RSD≤1%(30-100mg/L油样测定11次)样品结果重现性应满足下表 技术规格书模板. 第9页共11页. （4）仪器功能 仪器检出限和重复性是测试样品性能的一个关键因素。 （三）主要结构 红外测油仪的供货范围应包括但不仅限于以下内容： 该配置包含红外测油仪、国标电源线、信号线、数据工作站软件、计算机等组成。 （四）主要技术指标： - 技术要求： 1.1 使用环境:固定实验室室内操作 温度要求： 10℃～ 40℃ 湿度要求； 5% ～ 95% 电源要求： 230V±10% 1.2红外测油仪主机技术参数和技术特点 - 仪器检出限 3SD≤0.08mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差) - 方法检出限（水样） 0.005mg/L - 基本测量范围 0.2-100%纯油（稀释和富集） - 重复性 RSD≤1%(30-100mg/L油样测定11次) - 准确度误差 <2% - 相关系数 R>0.999 - 扫描速度 全谱扫描，30秒钟/次 - 波数范围 3400cm-1～2400cm-1（即2941nm～4167nm） - 吸光度范围 0.0000～2.0000AU（即透过率100～1%T） - 波数准确度和重复性 ±1cm-1 - 芳烃检出限 2mg/L（苯国家标准物质） - 主机外型尺寸 45cm×35cm×13cm（长宽高） 技术规格书模板. 第10页共11页. - 真正的三波数，红外三波数谱图清晰，刻度准确，可以清晰显示三个波数产生的吸收谱图和吸光度； - 具有测量仪器校正系数功能且可标准曲线校正，可单点校正，多点校正，曲线校正； - 可配备SE-3K全自动萃取器，实现全自动定量进液、萃取、分离脱水和振荡吸附动植物油，杜绝人工操作和有毒试剂接触，有效保障操作人员健康安全。 - 能检验萃取剂的透光率和纯度，能分辨各种干扰物； - 可以检测水样中的总油,石油类,动植物油，还可以检测饮食业油烟气体中含油,固体中含油； - 采用专用的NC红外光源，寿命长，无其他光照射； - 电调制光源，替代机械切换光源，简化结构，提高性能； - 零点自动实时调整，基线稳定性好，消除基线漂移影响 - 具有自动统计分析、谱图显示、储存、打印等功能。 1.3数据处理计算机：主流品牌。 1.4打印机.。 |
| 技术规格书模板. 第11页共11页. （五）备件 卖方应提供一份供预调试和初始起动的备件推荐清单，还要提供一份供一年运行使用的备件推荐清单，清单内容应包括名称、序列号、单价等； 卖方提供的备件应单独包装，便于长期保存，同时备件上应有必要的标识。 （六）检验、实验和证书 （1）检验机构 a) 出厂前供应商根据国家、行业有关标准进行检验； b) 业主根据有关标准及合同进行检验； c) 有关质检、环保、安全等机构依据国家法律、法规进行检验。 （2）检验项目和实验内容 a) 设备整机出厂前做整机测试，具有检验合格证明文件； b) 到货检验，整机设备运输到现场后卖方负责开箱检查； c) 安装检验：设备安装前，应逐件进行全面地数量清点与外观质量检查，不合格的设备和零件不允许投入安装； d) 红外测油仪安装后应进行试生产运行，内容包括： - 设备稳定性检测，利用标样多次重复测量； - 设备测量准确性检测，利用标样多次测量； - 实际样品检测实验。 本仪器设备为标准产品，供货方的功能设计和设备组装需及时与使用方沟通协商，为保证仪器顺利投产，使用方将在供货方处进行仪前预调试，预调试合格后方可发货，并在使用方处进行最终调试验收。 （3）证书 出厂合格证书：每台必须具有合格证书，并注明型号、规格、适用介质、制造商名称、生产日期。 |